Załącznik nr 5 do SWZ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE

Zamrażarka laboratoryjna głębokiego mrożenia typu szafowego z wyposażeniem - 1 kpl.

Typ .......................................				Producent .......................................................

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| # Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1. | Typ zamrażarki: | - Zamrażarka głębokiego mrożenia typu szafowego - Wykonanie mobilne |  |
| 2. | Pojemność komory roboczej: | minimum 400 kriopudełek o wysokości 50 mm, min. 549l |  |
| 3. | Wykonanie komory roboczej: | - - Komora robocza podzielona na minimum 4 niezależne sekcje z 3 półkami. Ściany komory roboczej ze stali nierdzewnej lub powlekanej proszkowo, półki ze stali nierdzewnej, drzwiczki wewnętrzne izolowane. - - Skuteczny system chłodzenia z wymiennikami ciepła o dużej powierzchni |  |
| 4. | Zakres temperatury: | min -50 do -85oC |  |
| 5. | Grubość i typ izolacji: | Panele próżniowe i ciągła izolacja poliuretanowa spieniana bezpośrednio w urządzeniu dla uniknięcia mostków cieplnych. |  |
| 6. | Kontroler urządzenia: | Sterownik mikroprocesorowy z czytelnym, kolorowym wyświetlaczem o przekątnej min 5,6 cala z przyciskami z możliwością obsługi w rękawiczkach wyposażony w: ikony graficzne informujące o statusie pracy zamrażarki, alarmach przekroczenia zadanej temperatury, otwartych drzwi, ewentualnych błędów pracy urządzenia, wyciszeniu alarmu. Możliwość zabezpieczenia ustawień urządzenia przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą kodu. |  |
| 7. | System chłodzenia: | Kaskadowy układ kompresorów chłodzonych powietrzem z ekologicznym czynnikiem chłodniczym oraz płynna regulacją obrotów w zależności od obciążenia |  |
| 8. | Drzwi główne komory roboczej: | - System minimum potrójnych uszczelek drzwi zapobiegający przymarzaniu, - Zamykane na klucz, z możliwością obsługi jedną ręką |  |

| 9. |  | Minimum dwa przepusty rurowe do wprowadzenia np. czujników systemu rejestracji temperatury | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. |  | Bezobsługowy, automatyczny port wyrównania ciśnienia zapobiegający zasysaniu drzwi zewnętrznych zlokalizowany w łatwo dostępnym miejscu pod panelem sterowania | Tak |  |  |
| 11. |  | Poziom głośności: | nie wyższy niż 51 dB(A) |  |  |
| 12. |  | Czas powrotu do zadanej temperatury po otwarciu drzwi | Nie dłuższy niż 17 min |  |  |
| 13. |  | Czas nagrzewania w przypadku awarii zasilania od -80°C do -50°C | Nie krótszy niż 257 min |  |  |
| 14. |  | Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: | Nie gorszy niż +16 do +32oC |  |  |
| 15. |  | Zasilanie i pobór energii | 230V / 50Hz, max. 12,3 kWh/24 godz. |  |  |
| 16. |  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (wys. x szer. x gł.): | 1981 x 720 x 980 mm |  |  |
| 17. |  | Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż (wys. x szer. x gł.): | 1300 x 580 x 719 mm |  |  |
| 18. |  | Ciężar: | Max. 312 kg |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |
| 19. | System awaryjnego podtrzymania temperatury |  | system buck up oparty o CO2 -1szt. |  |  |
| 20. | Raki |  | Rak na 25 pudełek o wys. 5cm z szufladami z przodu -16szt. Szuflady ponumerowane |  |  |
| # Pozostałe wymagania: |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Gwarancja | minimum 60 miesięcy |  |  |
| 22. |  | Serwis | Autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
| 23. |  | Uruchomienie | Uruchomienie w cenie urządzenia |  |  |
| 24. |  | Certyfikaty | - ISO 9001 Producenta i Serwisu - autoryzacja serwisu - CE urządzenia |  |  |

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert prospektem. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty. Oferta na urządzenie nie spełniające któregoś z powyższych parametrów zostanie odrzucona.

...................................................

podpis Oferenta

Przedmiot zamówienia: 	Aparat EKG

Ilość: 				1 sztuka

Typ ………………………....

Model …………………...….

Producent…………………..

Kraj pochodzenia …………..

| L.p. | Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. |  | TAK |  |
|  | Tryby pracy: - automatyczny, - ręczny. |  | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa akwizycja sygnału EKG. |  | TAK |  |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. |  | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. |  | TAK |  |
|  | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. |  | TAK |  |
|  | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy LCD. |  | TAK |  |
|  | 1 | Przekątna ekranu: minimum 10". | TAK |  |
|  | 2 | Rozdzielczość ekranu: minimum 1366 x 768 pikseli. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu w czasie rzeczywistym i po rejestracji (przed wydrukiem) do 12-tu odprowadzeń EKG jednocześnie. |  | TAK |  |
|  | Tryb automatyczny |  | TAK |  |
|  | 1 | Wydruk ostatnich 10 sekund zapisu EKG. | TAK |  |
|  | 2 | Bufor do 5 minut ciągłego zapisu EKG, rejestrowany od momentu podłączenia pacjenta | TAK |  |
|  | 3 | Możliwość automatycznego wyboru, wyświetlania i wydruku najlepszego pod względem diagnostycznym 10 sekundowego odcinka z bufora ciągłego zapisu EKG. | TAK |  |
|  | Tryb ręczny |  | TAK |  |
|  | 1 | Jednoczasowy wydruk 12, 8 lub 3 wybranych odprowadzeni EKG | TAK |  |
|  | 2 | Możliwość archiwizacji w pamięci aparatu do 5 minut 12-kanałowego zapisu rytmu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. |  | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 40 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym, z możliwością podglądu. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku EKG z pamięci aparatu ze zmienionymi wartościami czułości i prędkości zapisu, zmienionymi parametrami filtru i w innym układzie wydruku. |  | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i wydruku zarchiwizowanego w pamięci aparatu 12 kanałowego zapisu rytmu |  | TAK |  |
|  | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu. |  | TAK |  |
|  | Usuwanie zapisów EKG z pamięci aparatu po 1-99 dni od akwizycji, wydruku lub transmisji. |  | TAK |  |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. |  | TAK |  |
|  | Możliwość przesłania do komputera w postaci jednego wielostronicowego pliku PDF zapamiętanego EKG z trybu ręcznego o czasie trwania do 5 minut. |  | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia: minimum 0,05 ÷ 300 Hz. |  | TAK |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. |  | TAK |  |
|  | 1 | Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna, wbudowana w aparat. |  | TAK |  |
|  | 1 | Perforowany składany papier termiczny formatu A4 o wymiarach 210x297 mm | TAK |  |
|  | 2 | Ryza startowa papieru termicznego w zestawie – minimum 250 kart. | TAK |  |
|  | 3 | Możliwość stosowania papieru w formacie Smart (210 x 280 mm; 250 kartek) lub Letter (216 x 280 mm; 250 kartek). | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu : minimum 5, 10, 25 i 50 mm/s. |  | TAK |  |
|  | Rozdzielczość zapisu: minimum 8 pkt./mm. |  | TAK |  |
|  | Jednoczasowa rejestracja sygnału EKG co najmniej z 3-e ch, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. |  | TAK |  |
|  | Formaty wydruku: co najmniej z 3 + 1 kanał, 3 + 3 kanały, 6 kanałów, 6 + 6 kanałów, 12 kanałów. |  | TAK |  |
|  | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 8 i 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. |  | TAK |  |
|  | Wydruk daty i godziny badania. |  | TAK |  |
|  | Czułość: minimum 5, 10 i 20 mm/mV. |  | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej. |  | TAK |  |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych i pływania linii izoelektrycznej. |  | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. |  | TAK |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora. |  | TAK |  |
|  | 1 | Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: minimum 40 000 próbek /s / kanał. | TAK |  |
|  | Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: minimum 1000 próbek / s / kanał. |  | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwarzania: minimum 20 bitów. |  | TAK |  |
|  | Moduł bezprzewodowej akwizycji sygnału EKG, wyposażony w: - 10-elektrodowy (wymienny) kabel pacjenta dla 12-tu standardowych odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 - przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu - wskaźnik LED jakości oklejenia pacjenta |  | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny sieci przewodowej Ethernet LAN. |  | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny sieci bezprzewodowej WLAN. |  | TAK |  |
|  | Obsługa standardu DICOM w komunikacji dwukierunkowej z systemem szpitalnym Clininet w zakresie pobierania listy zleceń MWL i archiwizacji wyników C-Store |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obsługę zapytań HL7 Patient Data Query |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zabezpieczenia danych z użyciem usług LDAP lub Active Directory. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rekonfiguracji ankiety pacjenta poprzez dodawanie, usuwanie, zmianę nazwy i położenia wybranych pól. |  | TAK |  |
|  | Możliwość zdefiniowania pól obowiązkowych ankiety pacjenta: ID pacjenta, imię, nazwisko, data urodzenia, ID technika. |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje badania wysiłkowego z możliwością sterowania bieżnią bądź ergometrem |  | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. |  | TAK |  |
|  | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. |  | TAK |  |
|  | Aparat mobilny zainstalowany na dedykowanym wózku kolumnowym |  | TAK |  |
|  | 1 | Możliwość blokady min. 2 kół wózka. | TAK |  |
|  | 2 | Wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka | TAK |  |
|  | 3 | Wózek wyposażony w wysięgnik na moduł akwizycji | TAK |  |
|  | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: nie większa niż 7 kg. |  | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu elektrody klamrowe kończynowe – 1 kpl., elektrody przyssawkowe przedsercowe – 1 kpl., adaptery do elektrod listkowych, elektrody listkowe – zestaw na 10 badań, ryza papieru termicznego formatu A4 (250 kartek). |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na płycie CD. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia – podać. |  | TAK |  |
|  | Typ – podać. |  | TAK |  |
|  | Rok produkcji: 2023. |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy. |  | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie 
z jego przeznaczeniem.