Załącznik nr 2A do SWZ – Zestawienie parametrów i warunków technicznych

Aparat:

Model		   …………………………                                      Producent             ……………………………

Typ		   ………………………….                                     Rok produkcji        ………………………….

Kraj pochodzenia  ………………………….

| Lp. | Parametry graniczne analizatora immunochemicznego | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metodyka badań – chemiluminescencja | Tak |  |
|  | Aparat wolnostojący podłogowy, nowy | Tak |  |
|  | Pełna automatyzacja badań, system wyposażony w jednostkę sterującą , monitor, ręczny czytnik kodów kreskowych , drukarkę laserową | Tak |  |
|  | Wydajność aparatu min. 180 oznaczeń / h | Tak |  |
|  | Minimum 40 miejsc na odczynniki ( reagenty) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania wszystkich badań wymienionych w formularzu ofertowo - cenowym | Tak |  |
|  | Możliwość dodawania w czasie pracy analizatora: próbek pacjentów, odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów eksploatacyjnych bez konieczności przerywania pracy, przełączania w stan bezczynności lub stand-by | Tak |  |
|  | Identyfikacja odczynników i próbek badanych na podstawie kodu kreskowego | Tak |  |
|  | Możliwość wstawienia próbek CITO na dowolne miejsce w podajniku próbkowym | Tak |  |
|  | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej i pęcherzyków powietrza w odczynnikach i próbkach badanych | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w różnych typach probówek pierwotnych i wtórnych | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania różnego rodzaju probówek jednocześnie | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji na ekranie aktualnego stanu próbki badanej | Tak |  |
|  | Monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych na analizatorze | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania i powtarzania próbek | Tak |  |
|  | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora – temperatura lodówki ( 2 - 12 ºC) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania badań w różnych rodzajach materiałów biologicznych ( surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo- rdzeniowy) | Tak |  |
|  | Aktywny system mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia ≤ 0,1 ppm, bez konieczności stosowania końcówek jednorazowych | Tak |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości | Tak |  |
|  | Komputerowa archiwizacja danych -minimum 200 000 wyników w pamięci wewnętrznej analizatora | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia raportów czynności konserwacyjnych | Tak |  |
|  | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcje wykonania testów | Tak |  |
|  | Dwustronna komunikacja z systemem LIS | Tak |  |
|  | Interfejs i podłączenie analizatora do istniejącego programu komputerowego na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora spowodowanego awarią max 24 godziny od momentu jej zgłoszenia | Tak |  |
|  | Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia | Tak |  |
|  | Minimalny termin ważności odczynników (reagentów, kontroli i kalibratorów) po dostarczeniu do laboratorium - 6 miesięcy | Tak |  |
|  | Stabilność kalibracji przez cały okres używania tej samej serii odczynnika potwierdzona w ulotkach do daty ważności odczynnika | Tak |  |
|  | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni | Tak |  |
|  | Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzące od tego samego producenta | Tak |  |
|  | Kontrola wieloparametrowa niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na analizator obejmująca minimum 70 % oznaczeń | Tak |  |
|  | Kontrole dedykowane na pojedyncze oznaczenie nieuwzględnione w kontroli wieloparametrowej pochodzące od producenta odczynników | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego skalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
|  | Wielkość opakowań dostosowana do ilości zamawianych odczynników z uwzględnieniem stabilności i przebywania na pokładzie analizatora | Tak |  |
|  | Zestaw FT3 o parametrach minimum : Zakres do 30,0 pg/ml, Czułość analityczna ≤ 1,0 pg/ml , | Tak |  |
|  | Zestaw FT4 o parametrach minimum: Zakres do 6,0 ng/dl, Czułość analityczna ≤0,28 ng/dl, czułość funkcjonalna ≤ 0,4 ng/dl | Tak |  |
|  | Zestaw TSH 3 generacji o parametrach minimum: Zakres do 100 µIU/ml, Czułość analityczna 0,0025 µIU/ml, czułość funkcjonalna ≤ 0,0036 µIU/ml | Tak |  |
|  | Zestaw PTH (intact) o parametrach :zakres pomiarowy do 2500 pg/ml, czułość analityczna ≤ 1 pg/ml, czułość funkcjonalna ≤ 4 pg/ml, możliwość wykonania badania w osoczu, czas wykonania nie dłużej niż 15-16 minut ( badanie śródoperacyjne) | Tak |  |
|  | Zestaw Testosteron 2 generacji o parametrach minimum : Zakres pomiarowy 8,65 ng/ml czułość analityczna ≤ 0,015 ng/ml , czułość funkcjonalna ≤ 0,04 ng/ml | Tak |  |
|  | Zestaw LH o parametrach minimum: Zakres pomiarowy do 250 mIU/ml, czułość analityczna ≤ 0,04 mIU/ml, czułość funkcjonalna ≤ 0,12 mIU/ml | Tak |  |
|  | Zestaw FSH o parametrach minimum: Zakres pomiarowy do 150 mIU/ml, czułość analityczna ≤ 0,02 mIU/ml, czułość funkcjonalna ≤ 0,11 mIU/ml | Tak |  |
|  | Zestaw Prolaktyna o parametrach minimum: Zakres do 4200 mIU/L, czułość analityczna ≤ 9,87 mIU/L, czułość funkcjonalna ≤ 16,59 mIU/L | Tak |  |
|  | Zestaw SHBG o parametrach minimum: Zakres pomiarowy do 250 nmol/L, czułość analityczna ≤ 0,2 nmol/L, czułość funkcjonalna ≤ 4,5 nmol/L | Tak |  |
|  | Zestaw TSH R (TRab) o parametrach minimum: Zakres pomiarowy do 50 IU/L, czułość analityczna ≤ 0,7 IU/L, czułość funkcjonalna ≤ 1,26 IU/L | Tak |  |
|  | Zewn. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 30 minut. | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora w miejscu instalacji | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w stację wody – jeśli jest to wymagane | Tak |  |
|  | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie mniejszych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Bezpłatne serwisowanie analizatora w trakcie trwania umowy dzierżawy oraz wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta , minimum 1 x w roku) obejmujących : dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria typu wężyki, igły, zawory, przewody odczynnikowe, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora związane z bieżącą pracą oferowanego analizatora | Tak (Pisemna deklaracja Oferenta) |  |
|  | Aparat posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w okresie trwania umowy dla parametru TSH R (TRAb) Randox RQ 9174 | Tak |  |
|  | Udokumentowana ilość analizatorów (minimum 10 ) w kontroli COBJWDL w Łodzi | Tak |  |
|  | Oferent dostarczy wykaz przedziałów referencyjnych ( z podaniem źródła), zakresów pomiarowych, liniowości metody, czułości analitycznej , funkcjonalnej, rodzaj reakcji (jedno czy dwustopniowa) dla każdego z oferowanych parametrów w postaci tabeli | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie ofert

| LP | Wymagania zamawiającego | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamawiający dopuszcza jedynie zaoferowanie opakowań całkowitych (należy uwzględnić zaokrąglenie w górę) | Tak |  |
| 2. | Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich niezbędnych do wykonania badań: kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. Należy uwzględnić: termin ważności, termin ważności po otwarciu, zabezpieczyć ilościowo konieczność wykonywania kalibracji i kontroli, wymianę niezbędnych materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych | Tak |  |
| 3 | Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie ilości pozycji w tabelce o potrzebną ilość artykułów | Tak |  |
| 6 | Wymienić i uwzględnić w kosztach odczynniki i akcesoria niezbędne do prawidłowej, zgodnej z instrukcją konserwacji aparatu | Tak |  |
| 7 | W przypadku niedoszacowania ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów wykonawca poniesie całkowite koszty zakupu brakujących materiałów / przez okres trwania umowy 36 miesięcy/ | Tak |  |
| 8 | W przypadku straty odczynników spowodowanej awarią aparatu wykonawca zobowiązuje się do rekompensaty równoważnej poniesionym kosztom. | Tak |  |