## Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Aparat EEG z wyposażeniem – 1 zestaw

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi |  | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Aparat EEG oraz wyposażenie - fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2024, wraz z licencją i oprogramowaniem na dodatkowe stanowisko analizy i opisu badania EEG. | TAK |  |  |
|  | Producent | podać |  |  |
|  | Typ/model oferowanego aparatu | podać |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE: |  |  |  |
|  | Aparat EEG kompletny, pozwalający na wykonanie badania oraz analizę wyniku. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | TAK |  |  |
|  | Zestaw komputerowy obsługujący aparat EEG wyposażony w (wymagania minimalne): - procesor Intel Core i5 lub równoważny (produkcji nie starszej niż 2024 rok) - system operacyjny Windows 11 PL 64-bit - pamięć RAM 8GB - dysk twardy 1TB - nagrywarkę DVD/CD - monitor LCD 23” rozdzielczości HD z filtrem światła niebieskiego - myszka i klawiatura bezprzewodowa - drukarkę laserową - zasilacz awaryjny UPS | TAK podać |  |  |
|  | Głowica elektrodowa minimum 32-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | TAK podać |  |  |
|  | Liczba kanałów z podziałem według ich rodzaju | podać |  |  |
|  | Głowica wyposażona w elektrodę referencyjną oraz neutralną | TAK |  |  |
|  | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB lub równoważny | TAK podać |  |  |
|  | Kalibracja automatyczna głowicy | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub równoważnych | TAK podać |  |  |
|  | Funkcja monitorowania stanu podłączenia elektrod w czasie rzeczywistym w trakcie rejestracji badania. | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED lub sygnalizacja na ekranie monitora | TAK podać |  |  |
|  | Sygnalizacja pomiaru impedancji wszystkich kanałów (poza SpO2) realizowana za pomocą min. 2 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK podać |  |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D minimum 16 bit | TAK podać |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia w zakresie minimum 0,1 – 125 Hz | TAK podać |  |  |
|  | Pasmo filtrowania dla częstotliwości w zakresie 0,1-70 Hz lub większym | TAK podać |  |  |
|  | Impedancja wejściowa nie mniejsza niż 100 MΩ | TAK podać |  |  |
|  | Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych: CMRR nie mniejszy niż 115 dB | TAK podać |  |  |
|  | Czułość w zakresie 10 µV/cm – 2 mV/cm lub większym | TAK podać |  |  |
|  | Szybkość przesuwu zapisu na ekranie regulowana w zakresie 10-120 mm/s lub większym | TAK podać |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania wyjściowego ≥ 500Hz Hz | TAK podać |  |  |
|  | Fotostymulator | TAK |  |  |
|  | Liczba programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | podać |  |  |
|  | Stymulator błyskowy minimum 0,5-60 Hz | TAK podać |  |  |
|  | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu EEG całkowicie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Baza danych pacjentów i badań zgodna z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych | TAK |  |  |
|  | Baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 200 gotowych zdarzeń | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | TAK |  |  |
|  | Możliwość dodawania notatki do badania podczas akwizycji sygnału | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | TAK |  |  |
|  | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie rejestrowanego badania w czasie rzeczywistym na stanowisku do odczytu i analizy | TAK |  |  |
|  | Automatyczna analiza EEG: detekcja iglic i artefaktów, możliwa w czasie rzeczywistym podczas rejestracji oraz po zakończeniu badania | TAK |  |  |
|  | Funkcja alarmów (wizualnych i/lub dźwiękowych) na stanowisku do rejestracji badania oraz opcjonalnie na odrębnej stacji do opisu | TAK podać |  |  |
|  | Przeglądanie, ocena i analiza badań EEG | TAK |  |  |
|  | Generowanie i drukowanie raportów | TAK |  |  |
|  | Eksport fragmentu zapisu sygnału EEG | TAK |  |  |
|  | Eksport raportu do formatu: - EXL - PDF lub/i EDF | TAK podać |  |  |
|  | Archiwizacja danych zgodna z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD i na pamięci zewnętrznej przez gniazdo USB | TAK |  |  |
|  | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportowania plików z badaniami do zewnętrznego serwera i pobierania na dodatkowej stacji analizy i opisu (bez konieczności uruchamiania głównego aparatu EEG), wraz z konfiguracją serwera u Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Dożywotnia licencja na oprogramowanie, program rejestracji, odczytu i analizy EEG komputera głównego (ze wszystkimi opisanymi wyżej opcjami) oraz na dodatkowym stanowisku analizy i opisu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemami szpitalnymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko opisu i analizy z zachowaniem wszystkich funkcji | TAK |  |  |
| III. | wyposażenie: |  |  |  |
|  | Jednostka rejestrująca (aparat EEG) umieszczona na stoliku jezdnym wyposażonym w kółka (z możliwością blokady) z półką na monitor, komputer i drukarkę. Głowica i fotostymulator umieszczone na statywie jezdnym lub zamontowane na stoliku jednostki rejestrującej. | TAK podać |  |  |
|  | Elektroda miseczkowa LTM (średnica 10mm, długość w zakresie 100 -200 cm) dla dorosłych i dzieci Ag/AgCl minimum 21 szt. | TAK podać |  |  |
|  | Elektroda miseczkowa odlewana (średnica 10mm, długość w zakresie 100 - 200 cm) dla dorosłych i dzieci Ag/AgCl minimum 21 szt. | TAK podać |  |  |
|  | Czepek do elektrod miseczkowych minimum 5 sztuk | TAK podać |  |  |
|  | Żel do elektrod miseczkowych – 3 opakowania | TAK |  |  |
|  | Aplikatory do podawania żelu – 10 sztuk | TAK |  |  |
| IV. | DOKUMENTACJA: |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim – dostarczyć wraz z urządzeniami. | TAK |  |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |  |
|  | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
|  | Szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu oddzielne dla techników i lekarzy. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)