SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne PRM „WET”)

| Lp. | Opis i charakterystyka |
| --- | --- |
| 1 | Opatrunek indywidualny: Przeznaczony do tamowania krwotoków i opatrywania ran przez niewykwalifikowanego pod kątem medycznym żołnierza, w ramach „samopomocy” lub „pomocy koleżeńskiej” SABA (ang. self aid / buddy aid) według procedur medycyny pola walki TC3 (Tactical Combat Casualty Care) określonych w wytycznych komitetu CoTCCC. Opatrunek musi działać niezawodnie w warunkach pola walki, to znaczy: w różnych warunkach klimatycznych i geograficznych (w tym: pustynia, dżungla, góry, bagna, wybrzeże, itp.) pod wpływem związanych z tym czynników pogodowych (w tym: woda, piach, deszcz, śnieg, błoto, wiatr, itp) oraz taktycznych (w tym: noc, dzień, użycie noktowizji, zasłon dymnych, pod ostrzałem, w pozycji leżąc, w mundurze, rękawicach i oporządzeniu taktycznym, hełmie i kamizelce kuloodpornej, itp). W zakresie wymagania szerokości bandaża elastycznego dopuszczalne jest odchylenie +/- 10%. Opatrunek indywidualny posiada wymóg opakowania łatwego do otwierania, co oznacza, że opakowanie musi być łatwe do otwierania w warunkach pola walki, w tym w rękawicach taktycznych, przy dużej wilgotności itp. W zakresie oznakowania opatrunek musi posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim lub w postaci piktogramów. Opatrunek musi posiadać informacje: znak CE, termin ważności, numer serii i oznakowanie sterylności. Oznakowanie to musi być czytelne, umieszczone w sposób nieusuwalny, nie dające się dłonią zetrzeć, zmazać, czy odkleić. - Forma opatrunku: - elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%; - wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy i ruchomy); - wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku; - wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie po założeniu bandaża oraz mechanizm uniemożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie). Dopuszczalny jest opatrunek: - elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%; - wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia; - gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej; - plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej; - wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku; - wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek. - Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres w kolorze białym. - Opatrunek sterylny. - Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu. - Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 5 lat. |
| 2 | Opatrunek hemostatyczny: - Zastosowanie: tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich i krwotoków tętniczych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Wysoka efektywność hemostatyczna. - Natychmiastowa gotowość do użycia. - Bezpieczeństwo stosowania: - brak efektów ubocznych występujących przy stosowaniu zagrażających zdrowiu (w szczególności brak lub ograniczona reakcja egzotermiczna); - środek hemostatyczny opatrunku nie jest wchłaniany przez organizm; - łatwy do usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany). - Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego (tj. chitosan, zeolit, kaolin), szerokość 6÷10 cm i długość 3÷4 m. Dopuszczalna jest długość gazy minimum 100 cm z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości minimum 8 g. - Opatrunek sterylny. - Opatrunek złożony w formie „Z” w opakowaniu. - Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Preferowane jest opakowanie podciśnieniowe. - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym. - Przechowywanie: nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, utrzymywana jest stabilność fizykochemiczna w różnych warunkach atmosferycznych. - Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care). - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 5 lat. |
| 3 | Opaska zaciskowa (staza taktyczna): - Zastosowanie: zaopatrzenie (zabezpieczenie) kończyn (górnych i dolnych) w przypadku amputacji urazowych lub silnych krwotoków tętniczych w celu zatrzymania krwotoku przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Konstrukcja opaski zaciskowej: - jednoczęściowa; - umożliwiająca założenie jedną ręką na każdej kończynie, w szczególności w ramach samopomocy przez poszkodowanego; - system naciągowy opaski składa się z paska okalającego kończynę oraz obrotowego elementu z tworzywa sztucznego lub metalu typu kołowrót z możliwością płynnej regulacji siły naciągu oraz możliwością blokowania kołowrotu (po zaciśnięciu opaski), - bezgłośna praca mechanizmu naciągowego; - zapinanie opaski realizowane za pomocą taśmy samozaczepnej typu „rzep” lub przy pomocy metalowego elementu blokującego (zaczepu); - opaska wyposażona w mechanizm lub element konstrukcyjny zabezpieczający opaskę przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu; - szerokość taśmy uciskającej kończynę min 3 cm; - kolor czarny lub ciemnozielony. Dopuszcza się wstawki innego koloru np. miejsce do zapisania godziny założenia, etykieta itp. - Opakowanie łatwe do otwierania, umożliwiające wyjęcie opaski z opakowania jedną ręką. - Możliwość noszenia opaski bez opakowania na zewnątrz oporządzenia żołnierza (wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne). - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia naniesiona na opakowaniu lub umieszczona wewnątrz lub na zewnątrz opakowania. - W przypadku określonej daty ważności okres ważności minimum 5 lat. Dopuszczalne jest zaoferowanie opaski zaciskowej (stazy taktycznej) bez określonej przez producenta daty ważności. - Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casaulty Care). |
| 4 | Opatrunek brzuszny: - Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran w obrębie jamy brzusznej - Konstrukcja opatrunku: - elastyczny bandaż wyposażony w tampon, - bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego, - tampon powleczony z jednej strony materiałem zapobiegającym przywieraniu, a z drugiej materiałem przeciwdziałającym wysychaniu opatrywanego miejsca, dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie w tym zakresie, - tampon o wymiarach 30-50 x 30-50 cm. - Opatrunek sterylny, w hermetycznym, próżniowym opakowaniu. - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym. - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 5 lat. |
| 5 | Gaza wypełniająca: - Zastosowanie: zaopatrzenie rany poprzez wypełnienie rany gazą i tamowanie krwotoku przez wywieranie ucisku. - Gaza w kolorze białym, 100% bawełny, o wysokiej chłonności. - Gaza sterylna. - Wymiary gazy muszą być dostosowane do jej przeznaczenia, tj. takie wypełnienie rany gazą, żeby pod wpływem wywieranego ucisku zatamować krwotok - Klasa wyrobu medycznego 2A, zaopatrywanie i wypełnianie ran głębokich. - Gaza zwinięta w rolkę lub złożona w formie „Z” w opakowaniu. - Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). - Okres ważności minimum 5 lat. |
| 6 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej: - Zastosowanie: zaopatrzenie ran penetracyjnych (w tym postrzałowych) klatki piersiowej przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Konstrukcja opatrunku: - kształt okrągły o średnicy minimum 14 cm lub owalny o wymiarach minimum 17 cm x 14 cm ±10% lub w kształcie prostokąta o wymiarach minimum 15 x 20 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami lub w kształcie kwadratu o wymiarach minimum 15 x 15 cm ±10% z zaokrąglonymi narożnikami; - wentylowy: z trójdzielną zastawką jednokierunkową lub wykorzystujący zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie otworu rany tworzywem sztucznym (folią) z wylotem (lub wylotami) powietrza poza obszarem rany (folia musi w sposób skuteczny spełniać funkcję zastawki/zaworu jednokierunkowego); - opatrunek posiada uchwyt (lub uchwyty) ułatwiające oddzielenie opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej; - opatrunek zawiera gazę lub włókninę do oczyszczenia rany z płynów i zabrudzenia przed jego przyklejeniem. Dopuszczalne są opatrunki bez gazy lub włókniny. - samoprzylepny, z klejem o wysokiej lepkości, możliwość przyklejenia opatrunku na mokre ciało (pot, krew). - Opatrunki sterylne. - Opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie). Dopuszczalne jest opakowanie podciśnieniowe. Dopuszczalne jest opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, bez nacięć ułatwiających otwieranie. - Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu. - Okres ważności minimum 4 lat. |
| 7 | Opatrunek oczny: - Ściśle przylegający do skóry wokół oka. - Chroni oko przed intensywnym światłem. - Warstwa nieprzylepna umożliwia swobodne ruchy gałki ocznej. - Rozmiar: 50-70 mm ÷ 70-85 mm. - Opakowanie. |
| 8 | Opaska elastyczna 15 cm x 4 m, średniej rozciągliwości z zapinką w opakowaniu. Opaska elastyczna 12 cm x 4 m o właściwościach adhezyjnych w opakowaniu. Dopuszczalna jest opaska elastyczna o wymiarach min. 10 cm x min. 4m. Dopuszczalna jest opaska elastyczna kohezyjna. |
| 9 | Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m² w opakowaniu. |
| 10 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² w opakowaniu. |
| 11 | Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm x 3 szt. w opakowaniu. |
| 12 | Przylepiec bez opatrunku: - Przylepiec na jedwabiu z hipoalergicznym klejem o dużej przylepności również po zamoczeniu. - Wymiary 2,5 cm x 5 m. - Łatwy dzielenie bez użycia nożyczek (obustronnie ząbkowane brzegi), nawinięty na plastikową szpulę (tuleję) bez osłony (kołnierza). - Dopuszczalny jest przylepiec na szpuli wykonanej z utwardzonej tektury / papieru. |
| 13 | Plaster z opatrunkiem: - Plaster wykonany z materiału o dużej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny, klej o dużej przylepności nawet po zamoczeniu. - Wymiary 6 cm x 1 m. |
| 14 | Siatka opatrunkowa na głowę nr 6, długość 1 m w opakowaniu. |
| 15 | Rurka nosowo-gardłowa: - Zastosowanie: udrażnianie górnych dróg oddechowych przez żołnierzy przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy według procedur ratownictwa w warunkach taktycznych określonych w aktualnych wytycznych TCCC. - Wykonana z miękkiego PVC medycznego przezroczystego lub w kolorze zielonym, silikonowa bez lateksu i ftalanów, sterylna. - Rozmiar - średnica wewnętrzna: 7 mm ; 7,5 mm (FR – 30) - Kształt anatomicznej krzywizny kanału nosowo-gardłowego. - Posiadająca ogranicznik chroniący przed wsunięciem w głąb dróg oddechowych i pozycjonujący rurkę. - Wyrób sterylny. - Opakowanie chroniące przed zamoczeniem typu foliowo-papierowe, łatwe do otwierania, umożliwiające dowolne formowanie kształtu, o wymiarach maksymalnie 12 cm x 22 cm. - Okres ważności rurki nosowo-gardłowej minimum 5 lat. |
| 16 | Lubrykant w żelu: - Ułatwiający zakładanie rurki nosowo-gardłowej. - Obojętny farmakologicznie. - Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g. - Okres ważności lubrykantu minimum 5 lat. |
| 17 | Rurka intubacyjna: - Jednorazowego użytku, sterylna - Rozmiar: 7; 7,5 ; 8; - Wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana - Niskociśnieniowy mankiet uszczelniający typu HI-LO - Znaczniki głębokości oznaczone cyframi i kreskami - Znacznik RTG na całej długości - Balonik kontrolny - Zaokrąglone zakończenie rurki z otworem Murphiego - Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1, dopuszczalny jest łącznik, który nie jest trwale połączony z rurką - Dobrze widoczne oznaczenie rozmiaru i średnicy wewnętrznej rurki - Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier o wymiarach maksymalnie 12cm x 22cm. - Okres ważności rurki intubacyjnej minimum 5 lat. |
| 18 | Strzykawka do rurki intubacyjnej |
| 19 | Prowadnica do rurki intubacyjnej |
| 20 | Stabilizator rurki intubacyjnej |
| 21 | Lubrykant w żelu: - Ułatwiający zakładanie rurki intubacyjnej. - Obojętny farmakologicznie. - Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g. - Okres ważności lubrykantu minimum 5 lat. |
| 22 | Rurka krtaniowa: - Typ LT-D lub LTS-D. - Jednorazowego użytku. - Rozmiar: 3; 4; 5, oznakowane różnymi kolorami. - Wykonana z przezroczystego termoplastycznego PCV. - Dwa niskociśnieniowe mankiety uszczelniające: dystalny o małej objętości, który po założeniu znajdować się będzie na wysokości wejścia do przełyku oraz proksymalny o dużej objętości umiejscowiony w jamie nosowo-gardłowej. - Pojedynczy kanał oddechowy zakończony ślepo, z otworem na wysokości wejścia do tchawicy, przystosowanym do odsysania wydzieliny. - Oba mankiety zasilane jednym, wspólnym przewodem, zakończonym balonikiem kontrolnym. - Znaczniki głębokości oznaczone kreskami lub cyframi i kreskami. - Znacznik RTG na całej długości. - Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką i zgodny z ISO 5356-1. - Pakowana pojedynczo, sterylnie, opakowanie folia-papier. - Okres ważności rurki krtaniowej minimum 5 lat. |
| 23 | Strzykawka do rurki krtaniowej |
| 24 | Taśma mocująca rurkę krtaniową |
| 25 | Lubrykant w żelu: - Ułatwiający zakładanie rurki krtaniowej. - Obojętny farmakologicznie. - Jednorazowe opakowanie 2,7÷5 g. - Okres ważności lubrykantu minimum 5 lat. |
| 26 | Laryngoskop: - Konfiguracja: rękojeść + 3 łyżki - Rękojeść wykonana ze stali nierdzewnej na baterie AA, karbowana powierzchniowo - Łyżki światłowodowe rozmiar: Mac 2, 3 i 4 - Żarówki ksenonowe lub halogenowo-ksenonowe - Rękojeść R14, typ C. Dopuszczalne są dwa rodzaje rękojeści na baterie AA lub R14, z zastrzeżeniem, iż wymagany jest laryngoskop dla dorosłych. - W zestawie zapasowa żarówka i baterie - Odporny na kurz, piasek i wodę - Zielony standard zamka - Wielorazowy - Opakowanie wykonane z miękkiego materiału (z wyłączeniem tworzywa sztucznego np. opakowanie foliowe) lub twardego materiału |
| 27 | Ssak ręczny typu gruszka: - Przeznaczone do odsysania płynów i treści z jamy ustnej i górnego odcinka dróg oddechowych. - Konstrukcja jednoczęściowa, bez możliwości rozmontowania na mniejsze elementy składowe. - Całość jednorazowa. - Dren ssący wysuwany, o długości min 15 cm i wewnętrznej średnicy ssącej min 8 mm. - Układ ssący mechaniczny, bazujący na silikonowej gruszce. - Odprowadzenie płynów do trwale zamocowanego worka na wydzielinę za pomocą jednokierunkowego wylotu z zastawką. - Worek na wydzielinę o pojemności min 1000 ml. - Siła ssania min 100 mmHg. - Waga max 250 g. |
| 28 | Worek samorozprężalny typu składanego: - Worek przeznaczony do wentylacji mechanicznej powietrzem lub mieszaniną oddechową w tym możliwość zasilania 100% tlenem. - Worek w formie składanej, minimalizującej objętość urządzenia w formie spakowanej. - Worek wyposażony w zastawkę pacjenta, maskę twarzową nr 5, rezerwuar tlenu, łącznik przewodu tlenowego długości 9 cm. - Możliwość podłączenia filtrów mechanicznych pomiędzy maską a zastawką pacjenta. - Wszystkie elementy wyposażenia spakowane razem z workiem w opakowaniu fabrycznym. - Wymiary opakowania zewnętrznego: cylindryczne, wys. max 6 cm, średnica max 14 cm. Opakowanie wykonane z twardego tworzywa sztucznego. - Całość jednorazowa. - Waga max 500 g. - Produkt oznakowany fabrycznie znakiem CE, zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie wyrobów medycznych. - Dodatkowe wyposażenie (nie wchodzące do opakowania na worek samorozprężalny): przewód tlenowy, długości min 2m; filtr przeciwbakteryjny mechaniczny – 3 szt. (filtry bakteryjne dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci). |
| 29 | Igła do odbarczenia odmy prężnej: - Jednorazowa. - Rozmiar: 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm). - Pakowana sterylnie, opakowanie foliowo papierowe. - Okres ważności minimum 5 lata. |
| 30 | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej: - Zestaw do szybkiej konikopunkcji ratowniczej dla dorosłych. - Zestaw gotowy do natychmiastowego wykorzystania. - Sterylny, jednorazowy, opakowanie w kształcie „tuby”. - Standardowa końcówka o średnicy 15 mm. - Specjalne zakończenie igły nakłuwacza eliminujące konieczność wykorzystania skalpela i redukujące krwawienie. - Blokada zmniejszająca ryzyko przebicia tylnej ściany tchawicy. - Taśma mocująca dren wokół szyi. - Igła prowadząca o szerokości 2 mm, strzykawka 5 ml lub 10 ml oraz łącznik karbowany w zestawie. - Dren o średnicy 4 mm. - Okres ważności minimum 5 lat. |
| 31 | Opatrunek hydrożelowy: - Opatrunek przeznaczony do stosowania na twarz, posiada specjalne wycięcia i skrzydełka na usta, nos i oczy, rozmiary 28-40x40-60 cm. - Opatrunek mały o powierzchni 400 cm2 . - Opatrunek do natychmiastowego zastosowania po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed zanieczyszczeniem ran. - Opatrunek nakładany bezpośrednio na ranę, wyrób medyczny klasy 2B. - Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunek można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany - opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. - Opatrunek przeznaczony jest do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. - Opatrunek ma formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Dopuszczalny jest opatrunek hydrożelowy o konsystencji stałej, nierozpuszczalnej w wodzie. - Żel jest całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Bezpieczeństwo w zakresie biokompatybilności i cytotoksyczności potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 przez akredytowany ośrodek badawczy oraz przedstawieniem karty charakterystyki(MSDS). - Łatwy w transporcie, przechowywaniu i użyciu (możliwość składowania w temperaturze -5/+35 st.C). Dopuszczalny jest opatrunek o temperaturze przechowywania i stosowania od 0 st.C do 40 st.C. - Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym, khaki, piaskowym lub szarym. - Okres ważności minimum 5 lat. |
| 32 | Hydrożel w butelce: - Opakowanie min 100-150 ml. - Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki opisany opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego. - Okres ważności minimum 5 lat. |
| 33 | Chusta trójkątna: - Bawełniana, w kształcie trójkąta równoramiennego o min. wymiarach 96x96x136 cm. - Dopuszczalna jest chusta trójkątna w rozmiarze 96x96x130 cm lub 95x95x134 cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań. - Kolor zielony, dopuszczalny jest kolor biały. |
| 34 | Kołnierz ortopedyczny jednorazowy: - Kołnierz uniwersalny do stabilizacji i unieruchomienia szyjnego odcinka kręgosłupa – wielokrotnego użytku. - Możliwości zastosowania – dorośli. - Konstrukcja: - jednoczęściowy, - wykonany z wytrzymałego i elastycznego polimeru, - wyścielony miękką gąbką, - posiada precyzyjną regulację wysokości (min 10 stopni regulacji), - konstrukcja umożliwia przechowywanie kołnierza przed użyciem w płaskiej pozycji (dostosowanej do miejsca w plecaku przeznaczonego do przechowywania), w której kołnierz ma max 57 cm długości. - Otwór/otwory umożliwiające zbadanie tętna na tętnicach szyjnych. - Przenikliwy dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę. - Kolor – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki. |
| 35 | Szyna aluminiowa: - Do unieruchomienia złamań. - W miękkiej osłonie, wersja militarna: - rozmiar długi, - wymiary dł. x szer.: min 90 cm ± 10% x min 10 cm ± 10%, - kolor ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, szary, piaskowy, khaki. |
| 36 | Strzykawki: - Typu LUER: 5 ml, 10 ml., 2 ml, 20 ml - Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. |
| 37 | Igły: - Typu LUER: 0,8; 1,2 - Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. |
| 38 | Gaziki do dezynfekcji miejsca wkłucia, pakowane pojedynczo |
| 39 | Staza elastyczna do wkłucia z metalową klamrą |
| 40 | Kaniula (wenflon): - Rozmiary: 14 G, 16 G, 18 G. - Jednorazowa, sterylna, oznaczona kolorami. - Wykonana z poliuretanu. - Gładka powierzchnia. - Specjalny kształt końcówki poliuretanowej kaniuli i igły z tylnym szlifem w celu łatwego wprowadzenia kaniuli do naczynia. - Samozamykający się port lub port z możliwością blokady przed przypadkowym otwarciem. - Uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedną ręką. - Zatyczka z filtrem hydrofobowym, hamująca wypływ krwi. - Zakończenie LOCK. |
| 41 | Okleina do wenflonów |
| 42 | Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów: - Pojemność 500 ml z pompką. - Wyposażony w gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy oraz mechaniczny wskaźnik ciśnienia. - Wyposażony w poduszkę powietrzną napełnianą przy użyciu gruszki wywierającą ciśnienie na opakowanie z płynem. - Opakowanie z płynem umieszczone za przeźroczystą kieszenią w celu obserwacji stanu podawanego płynu. - Wyposażony w element do podwieszenia. |
| 43 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z pojemników miękkich: - Igła biorcza. - Dren o długości min. 150 cm. - Rolowany regulator przepływu. - Komora kroplowa 20 kropli. - Wielkość oczek filtra do płynów 15 µm. - Łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem. - Łącznik LUER-LOCK z igłą iniekcyjną. - Jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany. - Okres ważności minimum 3 lata. |
| 44 | Zestaw dojścia doszpikowego: - Jednorazowy zestaw do szybkiej infuzji doszpikowej do mostkowej. - System posiada prosty sposób na lokalizację miejsca wkłucia -płytka lokalizacyjna umożliwiająca dokładne pozycjonowanie miejsca wkłucia, samoprzylepna, wyposażona w łącznik z mandrynem, zakończona wejściem typu LUER. - W zestawie elastyczna rurka infuzyjna z końcówką z chromowanej stali. - Mocowanie rurki infuzyjnej pozwala na ruchy skóry i tkanki podskórnej, nie powodując przy tym ruchów części śródkostnej rurki infuzyjnej. - Mechanizm zabezpieczający przed zbyt głębokim wbiciem mandrynu w szpik. - W zestawie prowadnica umieszczająca rurkę infuzyjną na precyzyjnej głębokości, wyposażona w mechanizm zwalniający. - System umożliwia prosty sposób wyciągnięcia rurki infuzyjnej z kości, wtedy, gdy dostęp doszpikowy nie jest już potrzebny. - System umożliwia szybkie uzyskanie dojścia doszpikowego, w czasie poniżej 3 min. - System charakteryzuje się skutecznością infuzji doszpikowej, z możliwością prostej, okresowej kontroli działania systemu w czasie pracy - przeźroczysta kopułka ochronna dopinana do płytki lokalizacyjnej, zabezpieczająca miejsce wkłucia. - System jest prosty w stosowaniu, a umiejętności konieczne do obsługi systemu wymagają minimalnego treningu. - Opakowanie jest trwałe, odporne na działanie wilgoci, o niewielkich rozmiarach. - Okres ważności minimum 3 lata. |
| 45 | Ciśnieniomierz: - Ciśnieniomierz mechaniczny, ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną. - Dokładność pomiaru aneroidu +/- 3mmHg. - Manometr dodatkowo chroniony gumowym pierścieniem ochronnym. - Zakres pomiaru: 0-300 mmHg. - Płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy. - Mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep. Mankiet jednoczęściowy, zgrzewany, bez dodatkowego wewnętrznego balonu powietrznego. Rozmiar mankietu przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min 26-34 cm. Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy. - Zgodność z normą PN-EN-ISO 81060-1:2012. - Zakres temperatury pracy: min. 10-40 st.C. - Waga max 200 g. - Gwarancja kalibracji min 10 lat. - Miękkie opakowanie. |
| 46 | Stetoskop: - Z dwustronną głowicą. - Dołączone części zamienne: dwie pary oliwek i wymienna membrana. - Bez lateksu. - Kolor czarny (dopuszcza się stetoskop tylko z kanałem słuchowym – przewód gumowy - koloru czarnego). |
| 47 | Pulsoksymetr: - Wyposażony w funkcję pomiaru saturacji tlenowej krwi i pulsu, ze zintegrowanym czujnikiem palcowym bez konieczności stosowania dodatkowych czujników. - Możliwość stosowania w warunkach polowych: - odporny na upadek z wysokości 50 cm, - odporny na wibracje, - prosta obsługa, - duży, cyfrowy wyświetlacz minimum LED lub OLED, - zasilanie bateryjne alkaliczne (dołączony komplet baterii do urządzenia), - kolor czarny lub ciemnozielony. - Zakres pomiaru saturacji SpO2: 0-100%. - Zakres pomiaru częstości pulsu: 20-300 BPM. - Temperatura pracy: od 0 st.C do +40 st.C. - Dokładność pomiaru saturacji i pulsu do (+/-) 5%. - Wilgotność pracy: 10-90% bez kondensacji. - Waga do 65 g (z bateriami). - Czas pracy: - praca ciągła – min 20 godz. - pojedyncze pomiary o długości około 30-40 s – min 1500. - Wskaźnik jakości i siły sygnału/perfuzji oraz stanu baterii. - Opakowanie ochronne w kolorze ciemnozielonym, oliwkowym, brązowym, szarym, piaskowym, khaki, czarnym. |
| 48 | Koc izotermiczny jednorazowy: - Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła. - Konstrukcja: - wykonany z 3-warstwowej folii aluminiowej, falowanej, zapewniającej przepływ i warstwową izolację powietrza pomiędzy poszczególnymi warstwami, - zewnętrzna warstwa koca powinna być wodoodporna i nie przepuszczająca wiatru, - kolor zewnętrzny koca – zielony, oliwkowy, dopuszcza się czarne elementy, - koc pakowany próżniowo. - Wymiary i waga: - rozmiar koca rozłożonego: 120-190 x 200-240 cm - małe rozmiary koca po spakowaniu - objętość koca po spakowaniu max. 1,1 l - waga koca spakowanego: max 500 g Dopuszczalny na zasadzie równoważności jest koc izotermiczny jednorazowy: - Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniąca przed utratą ciepła. - Konstrukcja: - trójwarstwowa, zapewniająca przepływ i warstwową izolację powietrza, - warstwa zewnętrzna aluminiowa, wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru, - warstwa środkowa –główna odbijająca ciepło radiacyjne, - warstwa wewnętrzna –miękka, pochłaniająca płyny ustrojowe oraz wodę i nie dopuszczająca do ich zbierania na powierzchni materiału. - Wymiary i waga: - rozmiar koca 200 x 120 cm, - małe rozmiary po spakowaniu, - waga do 200 g, - pakowany próżniowo, - kolor zieleń wojskowa. |
| 49 | Koc izotermiczny jednorazowy: - Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta. - Możliwość zastosowania: - ochrona przed utratą ciepła, - ochrona przed nadmiernym przegrzaniem. - Konstrukcja: - folia typu NRC, - metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna). - Wymiary po rozłożeniu min: - szerokość 160 cm, - długość 210 cm. |
| 50 | Rękawice ratownicze: - Jednorazowego użytku, niesterylne. - Nitrylowe. - Hipoalergiczne, nielateksowe, niepudrowane. - Przedłużony mankiet. - Kolor niebieski - Rozmiar L |
| 51 | Nożyczki ratownicze: - Ostrze wykonane z tytanu lub twardej stali z powłoką teflonową, umożliwiające cięcie tkaniny ubraniowej, materiałów opatrunkowych, pasów bezpieczeństwa, skóry oraz innych twardych przedmiotów. - Ząbkowane ostrze, nie wymagające ostrzenia. - Wygięty kształt ułatwiający cięcie. - Nożyczki na końcu dolnego ostrza posiadają zaokrąglenie, które chroni przed skaleczeniem w czasie stosowania. - Długość powierzchni tnącej minimum 4 cm, długość całkowita 16-20 cm. - Kolor ostrza i rękojeści matowy: czarny, brązowy lub szary. Dopuszczalna jest rękojeść w innych ciemnych kolorach. |
| 52 | Blok/notes wodoodporny, niezadrukowane kartki, format zbliżony do A6. |
| 53 | Marker permanentny: - Możliwość pisania po każdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skórze (poszkodowanego). - Niezmywalny, odporny na działanie wody. - Kolor tuszu: czarny. - Grubość kreski: od 3 mm do 8 mm. |
| 54 | Latarka: - Konstrukcja: - źródło światła – diody, - kompaktowa, - wodoszczelna – min IP65, - możliwość mocowania za pomocą ściąganej taśmy typu ZIP lub sznurek typu ZIP lub opaski elastycznej, - blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem. - Parametry techniczne: - światło białe, jedna lub trzy diody, o zasięgu światła min 10 m, - światło czerwone (dyskretne oświetlenie), - 2 poziomy oświetlenia: ekonomiczny - czas świecenie min 12 h i maksymalny - czas świecenia min 9 h, - 2 tryby pulsujące: biały i czerwony, - masa latarki max 50 g z bateriami, - temperatura pracy: -20 st.C do +50 st.C, - zasilanie - 2 baterie litowe typu CR2032. - Zapasowy komplet baterii |
| 55 | Sygnalizator świetlny: - Czas świecenia min 12 godz. - Światło chemiczne - Długość 15 cm - Wodoodporny, nieiskrzący, niepalny i nietoksyczny - Kolor zielony - Kolor żółty - Kolor czerwony |
| 56 | Zestaw zabiegowy mały: - Jednorazowy, sterylny zestaw przeznaczony do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie skóry). - Skład zestawu: - imadło chirurgiczne typu HEGAR lub MATHIEU dł. 140-180 mm – 1 szt., - kleszcze typu PEAN-CRILLE wygięte dł. 140-160 mm – 1 szt., - nożyczki chirurgiczne typu DEAVER proste, tępo-ostre, dł. 130-180 mm – 1 szt., - pęseta anatomiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt., - pęseta chirurgiczna prosta standard 140-180 mm – 1 szt., - nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm, rozmiar 3/0, długość nitek 45 cm; nierozpuszczalny monofilament poliamidowy z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm, rozmiar 2/0, długość nitek 75 cm – po 1 op., - strzykawka typu LUER 10 ml – 1 szt., - igły typu LUER: 0,8; 1,2 – po 1 szt., - rękawiczki chirurgiczne 7,5; 8 – po 1 szt., - kompresy jałowe 7,5x7,5 cm – 10 szt., - zestaw zawinięty w serwetę operacyjną 110x75 cm. - Opakowanie: - wyposażenie zestawu umieszczone na plastikowej tacce o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie wszystkich elementów, - całość zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe. - Okres ważności minimum 3 lata. |
| 57 | Zestaw do ewakuacji: - Skład zestawu: - opakowanie o wymiarach (wys. x szer. x głęb.) 140x90x60 mm ±10 mm. - taśma ewakuacyjna długości 3 m ±10 cm. - karabińczyki – 2 szt. - Konstrukcja: - Taśma ewakuacyjna powinna składać się z jednej długiej taśmy, złożonej równolegle ze sobą i przeszywanej prostopadle podwójnym szwem ryglowym (2 szwy ryglowe w odległości 1 cm od siebie) co 20 cm ±1 cm tworząc tym samym jedną taśmę składającą się z 2 warstw o długości 3 m ±10 cm. Jedna z warstw przeszywanych taśm powinna być na tyle dłuższa aby naszywana na drugą tworzyła pętle umożliwiające wsunięcie pomiędzy nie dłoni i ułatwiające jej uchwyt. Taśma powinna zaczynać się małą pętlą umożliwiającą przełożenie przez nią karabińczyka. - Opakowanie powinno składać się z komory głównej zamykanej zamkiem błyskawicznym okalającym krawędź górną i krawędzie boczne do ok. 2/3 ich wysokości. Konstrukcja opakowania powinna umożliwiać swobodne otwieranie opakowania wzdłuż krótszej krawędzi. - Zamek błyskawiczny powinien być przykryty zewnętrznym, dwuczęściowym kołnierzem osłaniającym, tzw. plisą. - Oba suwaki powinny być wyposażone w dodatkowe uchwyty wykonane z linki rdzeniowej o długości całkowitej 70 ±10 mm i zakończone pętlą ułatwiającą uchwyt i otwieranie zamka. - Przednia powierzchnia opakowania powinna być wyposażona w system dwóch taśm poziomych, przewlekanych, kompatybilnych z systemem MOLLE 40/25: - szerokość taśm 25 mm, - taśmy poziome powinny być przeszywane w pionie, szwem ryglowym w równych odstępach co 40 mm tworząc pojedynczą komórkę. - Powierzchnia nośna opakowania powinna być wyposażona w system montażowy – system taśm przewlekanych kompatybilnych z systemem MOLLE 40/25: - szerokość taśm 25 mm, - taśmy poziome powinny być przeszywane w pionie, szwem ryglowym w równych odstępach co 40 mm tworząc pojedynczą komórkę, - taśmy pionowe powinny mieć dodatkowe, usztywniane zakończenia długości 50 mm oraz dodatkowe uchwyty długości 15 mm ułatwiające wyciąganie taśm pionowych, - system taśm powinien zapewnić kompatybilność z innymi elementami oporządzenia w systemie MOLLE, takimi jak: kamizelki taktyczne, plecaki lub inne elementy oporządzenia modułowego. - Na dnie komory głównej powinien znajdować się otwór odprowadzający wodę w przypadku zalania zestawu zabezpieczony oczkiem kaletniczym 5,5-6 mm. - Wszystkie krawędzie opakowania powinny zostać wykonane z promieniem zaokrąglenia min 2 cm (ochrona przed przecieraniem się w czasie użytkowania i ochrona przed zacinaniem się zamków błyskawicznych w czasie szybkiego otwierania). - Wewnętrzna powierzchnia klapy jak i powierzchni nośnej powinny mieć naszyte u dołu kieszonki z tkaniny technicznej, stanowiące ok. ½ wysokości całkowitej opakowania i szerokości całkowitej szerokości opakowania. - Wewnętrzne obszycia opakowania powinny być lamowane tym samym materiałem, z którego wykonano tkaninę konstrukcyjną. - W konstrukcji opakowania nie może być elementów błyszczących. - Opakowanie zestawu do ewakuacji powinno mieć wszytą etykietę z nazwą i instrukcją czyszczenia. - Materiały: - Tkanina konstrukcyjna: - 100% poliamid 6.6 o zwiększonej odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i ograniczonym stopniu przemakalności, z powłoką poliuretanową oraz impregnacją fluorowęglową, - gęstość liniowa (wg DIN 53 354): 770 dtex (dopuszczalna 1100 dtex), - gramatura: (wg ISO 3801:1993): 335 g/m² ±5% (dopuszczalna 360 g/m² ±5%), - wodoszczelność (wg ISO 811:1981): min 400 mm H2O, - trwałość kolorów na ścieranie (wg EN ISO 105 TX 12): - na sucho - min ocena 4, - na mokro – min ocena 3, - kolor: maskowanie wz.93 (PANTERA LEŚNA). - Tkanina techniczna: - 100% poliamid 6.6 z powłoką poliuretanową, - gęstość liniowa (wg DIN 53 354): 235 dtex, - gramatura: (wg ISO 3801:1993) 155 g/m² ±2%, - kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93) lub czarny. - Taśmy techniczne: - materiał: poliamid, - szerokość (wg PN – EN 1773:2000): 25 mm ±1 mm, - rodzaj splotu - płótno podwójne, - kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93). - Taśma ewakuacyjna: - materiał: poliamid, - szerokość (wg PN – EN 1773:2000): 25 mm ±1mm, - wytrzymałość na rozerwanie (wg PN-EN ISO 13934-1:2002) - min 1650 [daN], - grubość (wg PN-EN ISO 5084) – 2,0–2,3 mm, - kolor: zielony (dopasowany do maskowania wz. 93) lub czarny. - Karabińczyki: - bezząbkowe, zakręcane, wykonane ze stopów lekkich, w kolorze czarnym, - waga – max. 75 g, - prześwit – min. 20 mm, - wytrzymałość: - min. 28 kN (podłużna), - min. 8 kN (z otwartym zamkiem), - min. 7 kN (poprzeczna). |
| 58 | Materiał informacyjny w formie zeszytu formatu A5 lub A6 dotyczący wytycznych postępowania w zakresie ratownictwa na polu walki wg aktualnych wytycznych Tactical Combat Casualty Care. Wydruk na papierze wodoodpornym. |
| 59 | Karta do segregacji medycznej. Wydruk na papierze wodoodpornym. Karta segregacyjna powinna być zgodna ze wzorem karty ewakuacyjnej określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. |

Klauzula kodyfikacyjna:

- Przedmiot zamówienia w postaci wyrobów wyszczególnionych w umowie wraz z częściami zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi, konserwacyjnymi i narzędziami, podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NCS – NATO Codification System).

- Wykonawca - na wniosek Zamawiającego - zobowiązany jest do:

  - Wykonania identyfikacji wstępnej oraz udostępnienia aktualnych danych technicznych wyrobów wyszczególnionych w pkt. 1., wykorzystując aktualne dane własne lub pozyskane od podwykonawców i poddostawców.

  - Sporządzenia w umowie wykazu wszystkich wyrobów będących przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem: Numeru Referencyjnego - RN (oznaczenia wyrobu pod jakimi jest on rozpoznawany przez Wykonawcę - producenta, dostawcę, podwykonawcę); Numeru Magazynowego NATO - NSN (jeżeli został już przydzielony); Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE (jeżeli został przydzielony) lub - gdy brak NCAGE - danych teleadresowych odpowiednio: producenta lub dostawcy, podwykonawcy.

  - Przekazania danych, o których mowa w ppkt. 2.1. i 2.2. w terminie do 30 dni od momentu otrzymania wniosku, w uzgodnionej formie i bez dodatkowych opłat.

Odbiorcą danych określonych w ppkt. 2.1. i 2.2. w imieniu Zamawiającego, będzie polskie biuro kodyfikacyjne ( NCB of Poland – POL NCB ) – Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, ul. Nowowiejska 28a, 00-909 Warszawa, tel. 261 845 700; fax. 261 845 891. W przypadku, gdy wyroby wyszczególnione w pkt. 1. są dostarczane przez dostawców zagranicznych, odbiorcą danych będzie biuro kodyfikacyjne kraju producenta/dostawcy tych wyrobów.