- Szp-241/ZP-018/ 561 /2024					                          Wrocław, dnia 30.07.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologicznego”

Pytanie 1 poz. 2, 11, 12

- Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii o wymiarach 52,2 cm x 20,6 cm x 9,3 cm mocowaną na statywie jezdnym o wymiarach 110cm x 60cm x 76cm z pneumatyczną regulacją wysokości w zakresie 110-154cm i możliwością zastosowania bez statywu, bezpośrednio na inkubatorze za pomocą 4 gumowych przyssawek oraz podstawę jezdną z 3 nogami o wadze 2,5 kg? Umożliwia to stosowanie lampy w bezpieczny sposób na większości stosowanych inkubatorów również u Państwa na oddziale.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie nr 2 poz. 7, 6, 5

- Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii ze skuteczną powierzchnią naświetlania w zakresie 45 cm x 20 cm dla wszystkich 5 poziomów z max mocą natężenia 120 µw/cm3/nm w zakresie 450-475nm? Proponujemy dwukrotnie intensywniejsze natężenie światła niebieskiego które zdecydowanie zwiększy skuteczność fototerapii i pozwoli na krótszy okres hospitalizacji noworodka.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 3 poz. 4

- Prosimy o dopuszczenie lampy do fototerapii o poborze mocy 45 W . Takie rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia w terapii. W związku z tym, nie przeszkadza to w żaden sposób w trakcie pracy z urządzeniem. Pozostałe parametry zostają zachowane.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o poborze mocy 45 W. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 4 poz. 8

- Czy Zamawiający dopuści Lampę do fototerapii, gdzie intensywność oświetlenia światłem białym wynosi 1500 lux z możliwością 5 – stopniowej regulacji natężenia światła białego?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 3

- Ad.2 Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania lampę mocowaną na statywie  jezdnym z regulacją  wysokości lampy w zakresie 110-145 cm ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 3

- Ad.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę  do fototerapii o poborze mocy do 65W ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o poborze mocy do 65 W. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 7 – dotyczy Zadania nr 3

- Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z wykorzystaniem szerokopasmowych diod LED, które  emitują światło terapeutyczne w zakresie długości fal 430-520nm, z największą intensywnością długości 460-490nm (zgodnie z zaleceniem AAP) ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 8 – dotyczy Zadania nr 3

Ad. 11. Czy zamawiający dopuści lampę  o wymiarze: 22x35x7,5cm ( szer. x dł. x wys.)  ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o powyższych wymiarach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 9 – dotyczy Zadania nr 3

Ad.12. Czy Zamawiający  dopuści lampę o wadzę urządzenia (lampa bez statywu i akcesoriów) nie większej niż 2,0 kg?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 10 – dotyczy Zadania nr 3

Ad. 14. Czy Zamawiający  dopuści lampę do fototerapii z chłodzeniem konwekcyjnym, bez użycia wbudowanych wentylatorów, z cichą pracą urządzenia, tj. nie większą niż 30dB ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza lampę do fototerapii o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 11 – dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania lampy której światło terapeutyczne niebieskie neutralizowane jest światłem białym, bez wpływu na skuteczność jej pracy ale zwiększające komfort pracy personelu medycznego?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę do fototerapii o powyższych właściwościach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 12 – dotyczy Zadania nr 3

- Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania lampy do fototerapii której temperatura barwowa obserwacyjnego światła białego wynosi 4000 st. K (wartość ta odpowiada temperaturze barwowej naturalnego światła białego) ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę do fototerapii o powyższych właściwościach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 13 – dotyczy Zadania nr 3

- Czy zamawiający będzie wymagał aby lampa posiadała regulację kąta padania światła całej lampy oraz kątowe ustawienie poszczególnych diod LED, dzięki czemu światło dociera bezcieniowo i równomiernie do wszystkich naświetlanych miejsc ciała noworodka?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę do fototerapii o powyższych właściwościach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 14 – dotyczy Zadania nr 3

- Ad.6 Czy Zamawiający będzie wymagał aby max natężenie promieniowania  zaoferowanej lampy z odległości 40 cm wynosiło  co najmniej 80 µW/(cm2 nm), a z odległości  50cm >70µW/(cm² nm) ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania lampę do fototerapii o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.