Załącznik nr 1b do SWZ, D10.251.104.C.2024

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa WYKONAWCY: …………………………………………………………

Część 2

Pompa do kontrapulsacji

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Kardiologiczny Copernicus PL Sp. z o. o. Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | #### WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, zainstalowana na wózku. | Tak |  |
| 2 | Modułowa budowa pompy. | Tak |  |
| 3 | Pompa wyposażona w konsolę sterującą z kolorowym składanym monitorem LCD (typu laptop): - przekątna ekranu monitora: minimum 12 - menu dostępne poprzez klawiaturę dotykową z automatyczną blokadą - możliwość odłączenia monitora od konsoli sterującej pompy na czas transportu. | Tak, podać |  |
| 4 | Pompa posiadająca minimum 2 tryby pracy: - automatyczny - półautomatyczny | Tak, podać |  |
| 5 | Pompa posiadająca minimum 2 tryby wyzwalania kontrapulsacji: - wyzwalanie sygnałem EKG - wyzwalanie falą ciśnienia | Tak, podać |  |
| 6 | Wyjście sygnału ciśnienia na zewnętrzny monitor | Tak |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy pompy, pozwalający na skuteczną kontrapulsację: minimum 15÷200 bpm. | Tak, podać |  |
| 8 | Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji. | Tak |  |
| 9 | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu i synchronizacji załamkiem R | Tak |  |
| 10 | Automatyczne testowanie pompy w czasie uruchamiania i podczas pracy | Tak |  |
| 11 | Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania | Tak |  |
| 12 | W odniesieniu do punktu 11: Układ bez zbiornika kondensatu – brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel medyczny podczas eksploatacji pompy. | Tak/Nie, podać |  |
| 13 | Prezentacja stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem na monitorze w formie czytelnych ikon | Tak |  |
| 14 | Zaznaczanie wspomagania serca przez pompę na przebiegu EKG na ekranie monitora konsoli sterującej. | Tak |  |
| 15 | Pompa wyposażona w wewnętrzny zintegrowany zbiornik helu, gwarantujący autonomiczność pracy przez minimum 3 doby, niezależnie od podłączonej butli z helem | Tak |  |
| 16 | Wbudowana w pompę drukarka termiczna dwukanałowa. Dostarczony min 1 kpl papieru do drukarki | Tak |  |
| 17 | Minimum dwie prędkości przesuwu krzywych wyświetlanych na monitorze i wydruku na wbudowanej drukarce: 25 mm/s, 50 mm/s. | Tak/Nie, podać |  |
| 18 | Sygnalizowanie akustyczne i wizualne wszystkich stanów alarmowych. Minimalne rodzaje alarmów: - alarm wycieku helu. - alarm niskiego ciśnienia helu. - alarm zaniku wyzwalania sygnałem EKG. - alarm odłączenia elektrod. - alarm nieprawidłowości w pracy komputera sterującego pracą pompy. | Tak, podać |  |
| 19 | Pompa pracuje zasilana z sieci 230V AC 50 Hz i akumulatorowo Dwa zestaw akumulatorów dostarczony w zestawie. | Tak |  |
| 20 | Maksymalny czas pracy pompy przy zasilaniu z akumulatorów: minimum 3 godziny. | Tak, podać |  |
| 21 | Możliwość szybkiej wymiany akumulatorów w trakcie pracy pompy bez przerywania terapii. | Tak |  |
| 22 | Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy bez przerywania terapii 3 butle z helem dostarczone w zestawie | Tak |  |
| 23 | Pompa przystosowana do współpracy z cewnikami wyposażonymi w światłowodowy system transmisji sygnału ciśnienia. | Tak |  |
| 24 | Fabrycznie dołączony aparat dopplera do badania przepływu w kończynach | Tak |  |
| 25 | Masa pompy z akumulatorami, bez wózka: nie większa niż 26 kg. | Tak, podać |  |
| 26 | Zestaw obsługiwany (wyświetlanie danych) w języki polskim | Tak |  |
| 27 | Wraz z pompą zostanie dostarczony wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do pełnego wykorzystania aparatu. | Tak |  |

*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *