Załącznik nr 1B do SWZ, D10.251.104.C.2024

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa WYKONAWCY: …………………………………………………………

Część nr 3

Wanna do hydroterapii

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji, Powstańców Warszawskich 1/2 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Pojemność zabiegowa: min 250 L | Tak, podać |  |
| 2 | Pojemność do przelewu : min 550 L | Tak, podać |  |
| 3 | Czas napełniania: maks. 6 minut | Tak, podać |  |
| 4 | Czas spustu: maks. 4,5 minut | Tak, podać |  |
| 5 | Ciśnienie wody w biczu wodnym: min. 0-4,5 bara | Tak, podać |  |
| 6 | Wskaźnik ciśnienia wody w wężu bicza wodnego do 4,5 bara | Tak, podać |  |
| 7 | Czujnik poziomu wody | Tak |  |
| 8 | Pompa z zabezpieczeniem przed pracą na sucho | Tak |  |
| 9 | Możliwość ustawienia czasu zabiegu w zakresie min. 1-30 minut | Tak, podać |  |
| 10 | Elektroniczny panel sterowania | Tak |  |
| 11 | Min. 2 czujniki pomiaru temperatury wody | Tak, podać |  |
| 12 | Wymiary maks.: -długość 235 cm -wysokość 96 cm -szerokość 100 cm | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie: 230V/50Hz | Tak, podać |  |

*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *