Zał. 1b do SWZ, D10.251.104.C.2024

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa WYKONAWCY: …………………………………………………………

Część 4

Procesor tkankowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
|  | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
|  | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Procesor ciśnieniowo-próżniowy wolnostojący, dwuretortowy | Tak |  |
|  | Zamknięty system uniemożliwiający wydobywanie się szkodliwych oparów na zewnątrz | Tak |  |
|  | Retorty procesora działające niezależnie – niezależne ustawianie temperatury, ciśnienia i mieszania | Tak |  |
|  | Pojemność butelek odczynnikowych pozwalająca na prace obydwu retort niezależnie w tym samym czasie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie gwarantujące optymalna prace urządzenia m.in. uniemożliwiające korzystanie z jednej butelki dwóch protokołów | Tak |  |
|  | Dwie retorty mieszczące maks. do 200 kasetek | Tak, podać |  |
|  | Retorty wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w podgrzewane pokrywy, mieszadła magnetyczne zasilane przez silnik zewnętrzny, ultrasoniczne czujniki płynów dolny i górny, uchwyt zapewniające bezpieczne zamykanie w czasie pracy, odpowietrzniki umożliwiające zmiany ciśnienia | Tak |  |
|  | Retorty: - temperatura parafiny w czasie protokołów w zakresie min. -55 do 75℃ - temperatura dla odczynników: temperatura otoczenia lub w przedziale 35 do 65℃ - temperatura dla odczynników czyszczących w przedziale min. -40 do 80℃ | Tak, podać |  |
|  | Kosze na kasetki ze stali nierdzewnej ze spiralą organizującą z możliwością demontażu; zdejmowana bezpieczna pokrywą; uchwyt do przenoszenia kosza, hak do wyciągania kosza z retorty; komplet zacisków z kodami QR do powiązania konkretnego kosza z protokołem w czasie pracy systemu identyfikacji próbek | Tak |  |
|  | Cztery łaźnie parafinowe umieszczone w górnej tylnej części procesora, zamykane dwoma pokrywami, połączone przepływem powietrza. Każda łaźnia o pojemności w przedziale 3.2 do 3.9l | Tak, podać |  |
|  | System ostrzegania o konieczności wymiany butelki z odczynnikiem i nieprawidłowego podłączenia butelki | Tak |  |
|  | Liczba butelek w szafie min. 18, odpowiednio oznaczone w celu szybkiej identyfikacji zawartości | Tak, podać |  |
|  | Pojemność butelki w przedziale min. 3.5 do 3.8l | Tak, podać |  |
|  | Etykiety samoprzylepne na butelki i nakrętki do opisywania, odporne na odczynniki stosowane w procesorze | Tak |  |
|  | Tacka ociekowa pod procesorem | Tak |  |
|  | Organizer na narzędzia | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy do zarządzania pracą urządzenia | Tak |  |
|  | Skaner do skanowania kodów i robienia zdjęć | Tak |  |
|  | Możliwość zgrywania na zewnętrzny nośnik pamięci USB raportów, logów i plików protokołów | Tak |  |
|  | System ostrzegania przy zainstalowaniu nieprawidłowych odczynników | Tak |  |
|  | System zarządzania odczynnikami zapewniający niskie zużycie odczynników, informujący o konieczności wymiany odczynnika | Tak |  |
|  | System posiadający min. 5 protokołów, z możliwością modyfikacji | Tak, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji min. 15 programów | Tak, podać |  |
|  | Funkcja czyszczenia parafiny | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr z węglem aktywnym pochłaniającym opary odczynników | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary: 850 x 750 x 1550 mm (szer. x gł. x wys.) | Tak, podać |  |

UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ