Zał.1b do SWZ, D10.251.104.C.2024

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa WYKONAWCY: …………………………………………………………

Część 7

Barwiarka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
|  | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
|  | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Automatyczna, nastołowa barwiarka do szkiełek mikroskopowych | Tak |  |
|  | Wydajność urządzenia min 300 szkiełek na godzinę przy barwieniu rutynowym | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa ramiona transportowe | Tak |  |
|  | Stacja transferu suchego – dwa stanowiska, umożliwiajaca przekazanie statywu z ramienia do ramienia bez stacji odczynnikowej i bez płukania | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego procesowania min. 10 statywów o pojemności 30 szkiełek | Tak, podać |  |
|  | Ciągłość załadunku i rozładunku statywów bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia | Tak |  |
|  | Szuflady załadowcze i wyładowcze po 5 stacji w każdej obsługiwane za pomocą przycisku | Tak |  |
|  | 52 stacje na pokładzie urządzenia | Tak |  |
|  | 46 stacji odczynnikowych z pokrywkami, w tym 5 stacji załadowczych i 5 stacji wyładowczych. Pojemność minimalna stacji 240ml, pojemność maksymalna stacji 380ml | Tak |  |
|  | 6 stacji płuczących o pojemności 380ml z możliwością podłączenia min. dwóch różnych źródeł wody: woda wodociągowa, woda destylowana lub woda demineralizowana | Tak |  |
|  | Zautomatyzowany zamknięty piec na gorące powietrze z 6 stacjami na statywy, wyposażony w filtr powietrza, z regulacja temperatury w zakresie: 40 do 70℃ | Tak, podać |  |
|  | Czas inkubacji w jednej stacji od 1 sek. do 23h 59min. i 59 sek. | Tak |  |
|  | Funkcja agitacji wykonywana przez niezależny od ramion transportowych element z możliwością ustawienia szybkości mieszania | Tak |  |
|  | Możliwość projektowania programów | Tak |  |
|  | Licznik preparatów z dokładnością do jednego szkiełka | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia maksymalnej ilości preparatów oraz maksymalnej ilości dni dla odczynników | Tak |  |
|  | Na ekranie wyświetlany stopień zużycia odczynników | Tak |  |
|  | Czujnik przepełnienia zbiornika odpływowego | Tak |  |
|  | System odciągu oparów z aktywowanym filtrem węglowym | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy do zarządzania pracą urządzenia, kontroli procesu, statusy, z interfejsem w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość zgrywania na zewnętrzny nośnik pamięci USB danych z urządzenia, dzienników zdarzeń | Tak |  |
|  | W przypadku awarii zasilania statywy będące w trakcie transferu ustawiane są w pozycji bezpiecznej pomiędzy dwoma stacjami | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary: 1400 x 800 x 1100 mm (szer. x gł. x wys.) | Tak, podać |  |

UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ