Zał.1b do SWZ, D10.251.104.C.2024

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa WYKONAWCY: …………………………………………………………

Część 8

Nakrywarka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać |  |
|  | Nazwa i typ | podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
|  | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
|  | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Automatyczne urządzenie do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych | Tak |  |
|  | Dwie linie zamykające pracujące niezależnie; możliwość ustawienia różnej ilości medium na każdej linii; możliwość korzystania tylko z jednej linii nakrywającej | Tak |  |
|  | Kodowanie kolorystyczne statywów na szkiełka, umożliwiające automatyczne uruchamianie programów przypisanych danym kolorom. Dostępne 9 kolorów rączek. Każda rączka posiada dwa chipy RFID | Tak |  |
|  | Czas nakrycia jednego koszyka (30 szkiełek) maks. 5 min. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w suszarkę do szkiełek o temperaturze suszenia 40℃ | Tak |  |
|  | Wydajność nakrywania z odbiorem szkiełek wysuszonych min. 350 szkiełek/godzinę | Tak, podać |  |
|  | Szuflada załadowcza o pojemności 2 koszyków. Pojemność stacji 380ml; możliwość oznaczenia jaki odczynnik znajduje się w stacji | Tak |  |
|  | Szuflada wyładowcza o pojemności 9 koszyków; wyposażona w trzy wkładki odporne na działanie rozpuszczalników | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy do zarządzania pracą urządzenia z interfejsem w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji: numer programu, aktualne położenie statywu w urządzeniu, postęp obróbki, szacowany pozostały czas, czas zakończenia procesu | Tak |  |
|  | Wyświetla ikon statywów znajdujących się w szufladzie załadowczej i wyładowczej | Tak |  |
|  | Wyświetlanie: ilość szkiełek i medium , wskazanie zużycia w procentach oraz graficznie | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o wykrytych błędach, usterkach oraz ostrzeżenia | Tak |  |
|  | Automatyczny kontrola poziomu napełnienia pojemników do czyszczenia igieł | Tak |  |
|  | Obsługuje wszystkie dostępne na rynku szkiełka zgodne z obowiązującymi normami | Tak |  |
|  | Możliwość nakrywania szkiełek oznaczonych etykietami, opisanych ręcznie i zadrukowanych | Tak |  |
|  | Urządzenie gwarantujące precyzyjne dostosowanie objętości dozowanego medium zaklejającego | Tak |  |
|  | Możliwość zgrywania na zewnętrzny nośnik pamięci USB danych z urządzenia | Tak |  |
|  | System absorpcji oparów przy użyciu filtra węglowego | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w baterię zapewniającą ciągłość pracy w przypadku krótkotrwałych przerw w zasilaniu | Tak |  |
|  | W przypadku wykrycia uszkodzonego szkiełka nakrywkowego urządzenie odkłada szkiełko do specjalnego pojemnika i kontynuuje pracę bez przerywania procesu | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary: 700 x 800 x 1100 mm (szer. x gł. x wys.) | Tak, podać |  |

UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ